附件2：

中山市南朗医院心血管内科遥测中央监护系统采购项目采购需求

- 项目概况

- 项目预算：采购数量为1套，预算金额为8.40万元。（报价不得超出项目预算限价，否则视为无效）

- 本项目不接受备选方案，投标文件的报价只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任，采购人不再承担任何费用。

- 未经采购人允许，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，中标人未经采购人书面同意转包或分包本项目则视为严重违约。

- 主要需求内容

- 中央监护仪配置要求

- ▲（1）由中央监护仪、动态多参数遥测监护仪组成；系统能同时混合无线接入多参数监护仪、动态遥测多参数监护仪。

- （2）中央监护仪须同时联网并实现单屏显示16床信息、双屏显示32床信息的功能。

- 中央监护仪参数

- 产品适用范围：中央站可对患者心电（心率）、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温等生理信息监测，双有创血压，呼吸末CO2。

- 具备全中文操作界面。

- 须同时具有全数字无线遥测联网通信模式、有线联网通信模式，支持远程通信拓展模式通讯能力，实现多种不同联网模式的监护设备的实时联网，并可同屏显示。

- 中央站与床边机或遥测监护仪可实现有线/遥测/远程联网，双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央站可控制床边机病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整心电导联、增益、滤波方式，控制报警参数范围和级别等）。

- 具有对无线联网设备在线设置与测试：多频点，设备号，信号场强等功能。

- 可实现重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示。

- 遥测距离：建筑物内最大遥测距离可扩展至≥200米，明视距离≥500米。

- 具备对全部参数进行报警设置及声光双重报警。

- 具有双向通信，实现监护仪心电导联切换功能。

- 具有1-240分钟多时段间隔定时启动监护血压功能。

- 可实现患者信息管理，同一患者不同病床之间自由转换，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能。

- 可实现多画面同步切换组合显示功能，≤72床显示（多屏）。

- 须实现心电波形存储≥72小时，报警事件存储≥720条 ，全参数趋势回顾≥30天，全信息数据存储≥20000例病人。

- 可实现分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印功能。

- 可实现全信息心电波形编辑功能，心律失常自动筛选与编辑功能，单次打印最多可对20段以上心电波形进行预览编辑及打印功能。

- 动态多参数遥测监护仪参数

（1）功能要求

▲ ① 可实现心电、心率。

② 电池工作：功耗低, 连续使用≥48小时 ，2节5号AA电池供电。

③ 具有护士呼叫功能。

▲ ④ TDMA数字通信、数据传输可靠。

⑤ 遥测频率≥25个遥测频率可供选择。

⑥ 具有软件校准功能。

（2）性能指标

① 心率测量范围及精度：(10～255)次/分；

② 精度：±3次/分。

- 配置要求

| 中央监护仪配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中央监护仪 | 台 | 1 | 含运行设备的所需配套硬件设施 |
| 2 | USB线 | 条 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |  |
| 4 | 说明书 | 本 | 1 | 含保修卡 |
| 5 | 软件光盘 | 张 | 1 |  |

| 单台动态多参数遥测监护仪配置清单（单参数） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 动态多参数遥测监护仪 | 台 | 1 | 含运行设备的所需配套硬件设施 |
| 2 | 心电导连线 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电池 | 个 | 2 |  |
| 4 | 背包 | 个 | 1 | 含保修卡 |
| 5 | 说明书 | 本 | 1 |  |

- 售后服务要求：

- 仪器的安装、调试：由专业技术人员负责，到医院现场安装、调试，培训。

- 设有厂家维修人员，故障响应时间≤24小时。

- 设备保修不少于2年,以医院的验收报告和时间起算。提供中文技术文档、技术支持。

- 零备件供应：备件供应需有100%保障，中标人所有更换的零部件应为原厂认证/授权/测试合格件, 有追踪号码；

- 提供公司相关售后服务承诺、技术保障措施，保证设备在保修期内服务。

- 采购单位就设备的安装、调试、维修、保养等对采购人使用科室和维修技术人员进行现场不少于1次的免费培训，直至采购人操作人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

- 具有设备的简单操作流程、故障处理、维护保养、注意事项。

- 其他需求

- 所供设备的出厂日期在三个月内。

- 系统对接：（1）货物到达采购人指定地点后，设备必须接入医院系统。中标人协商接入事宜，若对接过程中需要原厂商协助并要求收取接入费用，接入费用由中标人完全承担。（2）带有数字化接口的所有设备，投标人有义务提供数据接口方案及相关的接口文档，承诺提供设备接入的相关管理员账号密码，在采购人需要数据接入设备的时候，提供必要的服务，不设置门槛，并不得收取任何费用。

- 如因中标人违约导致采购人循法律途径主张权利，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费等合理费用均由中标人承担。

- 付款方式

一次性付款，设备送货到指定地点交付并完成安装、验收合格后，收到发票等相关资料并审核无误后于30个日历日内支付。