中医科设备采购需求

一、项目预算

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁场治疗仪 | 1 | 74000 |  |
| 2 | 超声治疗仪 | 1 |  |  |
| 3 | 低频电子脉冲电刺激 | 1 |  |  |
| 4 | 下肢关节被动训练仪 | 1 |  |  |
| 5 | 超短波电疗机 | 1 |  |  |
| 6 | 低频痉挛电刺激治疗仪 | 1 |  |  |
| 7 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 |  |  |
| 8 | 体外膈肌起搏器 | 1 |  |  |
| 9 | 特定电磁波治疗仪 | 1 |  |  |

二、设备技术参数及配置要求

1. 电磁场治疗仪

数量：一台

用途：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。

技术参数要求：

一路中频电疗（4个电极）和一路脉冲磁疗联合治疗；

彩色液晶触摸显示屏；

台式机型，方便移动医疗；

中频电疗输出强度0-100mA（峰值强度）可调；

中频电疗具有四种固定治疗模式，骨折各期针对性治疗；

电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然；

磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；

万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度；

治疗时间0~99min可调，默认为20min。

治疗结束自动停止，声音提示。

输出波形：载波为双向对称正弦波。

使用年限：10年或以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电磁场治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 磁疗头 | 1条 |
| 3 | 磁疗转接线 | 1条 |
| 4 | 四芯电疗输出线 | 1条 |
| 5 | 50*50电极片 | 8对 |
| 6 | 松紧魔术贴 | 4条 |
| 7 | 检磁器 | 1个 |
| 8 | 保险丝 | 4个 |
| 9 | 电源线 | 2条 |

2. 超声治疗仪

数量：一台

用途：软组织挫伤的辅助治疗。

技术参数要求：

1、相对湿度：≤90%；环境温度：+5℃～+35℃；大气压力：86.0Kpa～106Kpa；额定电压：AC100~240V；电源频率：50/60Hz；输入功率：200VA；

2、声工作频率：1.0MHz±10%

3、额定输出功率：7.50W±20%；

4、治疗头有效辐射面积：2.5c㎡±20%；

5、额定输出有效声强：3.0W/c㎡±30%；

6、波束不均匀性系数：≤8；

7、波束最大声强：24W/c㎡±30%；

8、波束类型：准直型；

9、治疗头进液防护程度：IPX7

10、波形：脉冲波、连续波；安全分类：I类，B型

11、内置十五个或以上智能治疗处方；

12、机身进液防护程度：IPX0；

13、每一种调制设置的调制波形：方波；

14、输出波形描述：100%方波调制；

15、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%

16、输出模式：9档脉冲模式和连续模式。

17、输出功率（W）：0.75-7.50；

18、使用年限：8年或以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 使用说明书 | 1本 |
| 3 | 合格证 | 1张 |
| 4 | 保修卡 | 1张 |
| 5 | 回执卡 | 1张 |

3. 低频电子脉冲电刺激

数量：一台

用途：适用于腰肌劳损，肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗。

技术参数要求：

由1个基础电极（正极）及2个作用电极（负极）组成，电极具有加热功能，可促进局部血液循环，提高电刺激疗效。

采用特制的双相对称矩形波，频率3～1000Hz范围可调，适用于缓解各类疼痛的治疗。

仪器的脉冲宽度为120μs±30%。

仪器最大输出电流有效值不大于40mA，最大限度保障患者安全，避免皮肤电灼伤。

仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于5µC。

单脉冲最大输出的能量不大于300mJ。

治疗输出时间范围0～99min可调，治疗结束后，具有提示音。

具有多种内置处方功能，至少设有“肩颈部”、“腰”、“上肢”、“下肢”、“肘膝部”5个治疗部位；且至少针对不同患者设置至少5种症状方案，包括但不限于“酸痛”、“疼痛”、“劳损”、“血液循环”、“麻痹”等。

具有5种或以上全自动治疗模式，根据神经促通部位选择，上半身、下半身、腰部、脊髓（全身）、软模式、硬模式，方便医生快速选取治疗处方。

具有中医传统推拿手法模拟模式，可模拟至少3种手法，包括但不限于“拍打”、“按摩”、“按揉”等。

具有电流输出平衡调节功能，可自由调节两个作用电极的电流输出强度差异比，适用于患侧与健侧感觉阈不同而带来的电刺激体感不同的患者使用。

具有过热保护功能，当治疗电极的温度超过温度范围46℃，系统自动切断加热电源，预防患者烫伤。

内置快熔断保险丝，具有短路保护功能，保护敏感器件，保障使用安全。

使用年限：8年或以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 黄色温热电极组件 | 1条 |
| 3 | 绿色温热电极组件 | 2条 |
| 4 | 大吸水海棉 | 5个 |
| 5 | 小吸水海棉 | 10个 |
| 6 | 温热电极布罩（大） | 5个 |
| 7 | 温热电极布罩（小） | 10个 |
| 8 | 松紧魔术贴（小） | 1条 |
| 9 | 松紧魔术贴（大） | 2条 |
| 10 | 电源线 | 1条 |

4. 下肢关节被动训练仪

数量：一台

用途：主要用于下肢关节功能障碍的康复训练。通过微电机驱动下肢肢体支架，帮助患者进行下肢关节功能恢复训练。

技术参数要求：

1、电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。

2、额定输入功率：90VA。

3、绑带尺寸：分三个或以上尺寸

4、伸展角度最大调节范围为0～120°，级差3°；屈曲角度最大调节范围为0~125°，级差3°，其中123～125°级差2°。活动角度范围不大于50°时，允差±5°；活动角度范围大于50°时，允差±10%。

5、角度运行速度多档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s，允差±20%。

6、训练时间0～240min可调，级差10min，时间结束会有提示音。

7、训练支架调节范围：大腿支架长度可调范围0～260mm，小腿支架长度可调范围0～260mm，滑动连杆可调范围0～340mm，允差±10%。

8、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°

9、训练仪设有紧急停止开关，安全可靠。

10、运动角度、速度、时间均数码控制。

11、LCD背光屏幕液晶显示，数据清晰。

12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。

13、额定载荷：150N。

14、噪声：≤60dB（A）。

15、产品具有医疗器械注册证。

16、使用年限：8年或以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 熔断器 | 2个 |
| 4 | 使用说明书 | 1份 |
| 5 | 合格证 | 1份 |
| 6 | 保修卡 | 1份 |
| 7 | 装箱单 | 1份 |
| 8 | 产品培训验收报告 | 2份 |

5. 超短波电疗机

数量：一台

用途：本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。落地式移动方便，治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。输出分不同档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。

技术参数要求：

1、输出功率：200W，允许偏差±20%。

2、工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3、治疗时间：分不同时间档位，每档间隔5-10分钟。

4、使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

5、工作制：连续工作3h或以上。

6、使用环境：环境温度5℃～60℃，相对湿度≤80%

7、使用年限：8年或以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保险丝管T4A | 4只 |
| 2 | 保险丝管T1A | 4只 |
| 3 | 保险丝管F400mA | 4只 |
| 4 | 大号硅橡胶电极板 | 2对 |
| 5 | 中号硅橡胶电极板 | 2对 |
| 6 | 小号硅橡胶电极板 | 2对 |
| 7 | 测试用日光灯管 | 1支 |
| 8 | 硅胶输出线 | 3条 |
| 9 | 电源线 | 2条 |
| 10 | 电极布套 | 1套 |

6. 低频痉挛电刺激治疗仪

数量：一台

用途：用于低频电刺激治疗。

技术参数要求：

1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。

2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。

3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.8ms可调，允差±30%。

4、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。

5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。

6、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。

7、输出直流分量：输出的直流分量应为零，允差小于1.5mA。

8、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于3h。

9、使用年限：8年或以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 电源线（1.8米） | 2根 |
| 3 | 电极线（1.8米） | 4根 |
| 4 | 电针线（220mm） | 8根 |
| 5 | 电极片φ40mm | 8片 |
| 6 | 电极片80mm×40mm | 8片 |
| 7 | 绑带（4条/捆，2种规格） | 5捆 |
| 8 | 吸水棉垫（圆、方） | 2包 |
| 9 | 保险管T0.2AL 250V | 2个 |
| 10 | 粘贴电极50mm×50mm | 40片（2包） |
| 11 | 合格证 | 1张 |
| 12 | 说明书 | 1本 |
| 13 | 保修卡 | 1张 |

7. 空气波压力循环治疗仪

数量：一台

用途：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

技术参数要求：

手提式外观设计；

可以同时连接2个4腔气囊；

5种以上专业的气压治疗模式可选；

设备压强可在5-25Kpa范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

治疗时间1min-60min连续可调，满足临床上的治疗需求；

特制叠加式双层结构气囊；

具备实时压力监测功能；

充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护；

若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护；

使用年限：10年以上

输出压强维持在3kPa以上的时间应不大于10min。

使用气泵最大输出压强小于30kPa，以保证在单一故障状态下能够在肢体压力套和连接管路中产生的最大压强，不大于40kPa。

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 四腔下肢气套 | 2只 |
| 3 | 1分1充气导管 | 1条 |
| 4 | 1分2充气导管 | 1条 |
| 5 | 电源线 | 2条 |

8. 体外膈肌起搏器

数量：一台

用途：本产品通过理疗用体表电极对膈神经进行低频脉冲电刺激，使膈肌规律地收缩及舒张、膈肌移动度增加，进而增加通气量，促进肺内CO2排出，并逐步恢复患者的膈肌功能。适用于慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭的康复辅助治疗，以及促进慢性阻塞性肺疾病的咳嗽咳痰。

技术参数要求：

脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz，默认40Hz。

脉冲宽度≤200us。

起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。

刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。

吸气时间：0.8-2.4秒可调，默认标准状态为1.3秒。

治疗时间：5-100min可选择。

输出峰值电压必须不超过500V。

适配器：100-240V～50/60Hz，Max 0.18A。

电源要求：DC 3.8V±10%（专用锂电池）。

波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。

电池充满所需时间≤4小时，满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。

有电量提示功能。

主机重量≤450g，便于手持操作和便携转移。

理疗电极片的导电阻抗应不大于2000Ω。

工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。

具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。

开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

提供配套设备厂家原厂自产耗材。

可选配电极片固定装置，以缩短电流到达膈神经的距离，实现更好的刺激效果。

使用年限：8年以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 锂电池 | 1个 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 中规插脚 | 1个 |
| 5 | 治疗线 | 2条 |
| 6 | 理疗电极片 | 2套 |
| 7 | 说明书 | 1份 |
| 8 | 合格证 | 1张 |
| 9 | 保修卡 | 1张 |
| 10 | 绒布袋 | 1个 |
| 11 | 装箱清单 | 1张 |

9. 特定电磁波治疗仪

数量：一台

用途：主要作用是消炎、镇痛、促进组织修复和血液循环。

技术参数要求：

波长范围：主要分布在2μm-25μm波长范围内。

定时范围：0-60分钟

工作寿命：＞2000小时

电源输入：AC 220V 50Hz

在额定功率使用下，应能连续工作8h/天，8天后保证工作正常，红外灯管不会出现灯丝热熔和断裂等。

使用年限：8年及以上

配置清单要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特定电磁波治疗器 | 1台 |
| 2 | 产品说明书 | 1本 |
| 3 | 合格证 | 1张 |
| 4 | 注册证 | 1张 |

三、统一售后服务要求

（以下售后服务条款适用于本项目所有设备）

- 交货时间：自合同签订之日起30天内到货。

- 生产日期：供应商提供的设备、货物，生产日期距设备到货日期不得超过90天。供应商需在发货前提供包含设备序列号及生产日期的出厂文件供采购人确认。

- 仪器的安装、调试：由供应商专业技术人员负责，到采购人现场安装、调试，培训。供应商须保证由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训等服务。

- 设有厂家维修人员，故障响应时间≤1小时，并在响应后4小时内到场，到场后24小时内排除设备故障，恢复正常。如果设备故障在规定时间后仍无法排除，供应商须在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至原故障设备修复。如供应商未按要求响应或提供修复服务的，采购人有权聘请第三方先行修复，产生的所有费用由供应商承担。

- 设备保修≥3年，以项目验收报告和时间起算，提供中文技术文档、技术支持。

- 提供公司相关售后服务承诺、技术保障措施，保证设备在保修期内服务。

- 采购单位就设备的安装、调试、维修、保养等对采购人使用科室和维修技术人员进行现场不少于1次的免费培训，直至采购人操作人员完全掌握操作、基本维护技术为止。培训内容包括但不限于设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训地点主要在设备安装现场或双方协商安排。

- 提供设备的说明书、简单操作流程、故障处理，维护保养、主要事项电子版和纸质版各一份（纸质版过塑并挂于设备上）。

- 供应商所派人员的人身安全、疾病和意外伤害等费用均由供应商负责。在保修、维修、免费技术培训等服务过程中，供应商所派人员必须按有关管理规范及相关技术操作规范执行，因供应商所派人员违规操作而造成的事故或意外及相关损失，由供应商承担所有责任及赔偿。

- 保修期内维修及零配件更换的一切费用由供应商负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因供应商原因造成停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

- 保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。