采购需求

- 项目概况

- 项目名称：中山市南朗医院DR球管采购项目。

- 项目预算：95000元。

- 适用设备：西门子DR机（型号：AXIOM Aristos VXPlus）。

- 采购配件：X射线管组件（球管）。

- 技术参数及配置要求

- 最大输出电压：≥145 kV ；

- 焦点数量；2个；

- 焦点大小；大焦点 ≤1.0 mm；小焦点 ≤0.6 mm ；

- 阳极角度；12°；

- 小焦点功率：≥40 kW（热输出300W时）；

- 大焦点功率：≥80 kW（热输出300W时）；

- 阳极热容量；≥600000 HU；

- 管套热容量：≥2,400,000 HU；

- 阳极散热率：≥120,000 J/min ；

- 旋转阳极最大转速：≥10,000 rpm ；

- 兼容性：球管须能安装于医院现有西门子DR设备，设备全部现有功能不受影响；

- 安全性：安装此球管时，不可对本院上述设备做任何硬件、软件或配置调试上的变更与修改。

- 服务要求

- 供应商须提供的球管形式、型号、规格等须与设备注册证上查验登记的信息完全一致。

- 货物交付期：自合同签订之日起5天内到货，并负责安装、调试，验收合格交付使用。

- 仪器的安装、调试：由供应商专业技术人员负责，到采购人现场安装、调试。

- 供应商须提供生产厂家的生产检验报告及出厂合格证书文件。

- 设备保修≥1年，以项目验收时间起算。

- 设有厂家维修人员，在中山市具备售后服务人员，发生故障时，售后响应时间≤1小时，维修人员到场时间≤4小时，到场后24小时内排除设备故障，恢复正常。如果设备故障在规定时间后仍无法排除，供应商须在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用配件供采购人使用，直至原故障设备修复。如供应商未按要求响应或提供修复服务的，采购人有权聘请第三方先行修复，产生的所有费用由供应商承担。

- 提供公司相关售后服务承诺、技术保障措施，保证在设备保修期内提供服务。

- 供应商所派人员的人身安全、疾病和意外伤害等费用均由供应商负责。在保修、维修、免费技术培训等服务过程中，供应商所派人员必须按有关管理规范及相关技术操作规范执行，因供应商所派人员违规操作而造成的事故或意外及相关损失，由供应商承担所有责任及赔偿。

- 保修期内维修及零配件更换的一切费用由供应商负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因供应商原因造成停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

- 保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。